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	Mobilny aparat USG – 1 szt.

	Producent (marka) ……………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………… (Należy podać)
Kraj pochodzenia: ………………………………. (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r.

	Lp.
	Opis parametru 
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany

	
	PARAMETRY OGÓLNE
	Wymagany
	

	1. 
	Aparat najnowszej technologii. Platforma wprowadzona do sprzedaży w 2025 roku (nie dopuszcza się wersji oprogramowania)
	Wymagany
	

	2. 
	Waga aparatu z wózkiem nieprzekraczająca 26 kg
	Wymagany
	

	3. 
	Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, 4 uchwytami na głowice
	Wymagany
	

	4. 
	Regulacja wysokości wózka o min. 16 cm.
	Wymagany
	

	5. 
	Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktażowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna. Min. 100 filmów
	Wymagany
	

	6. 
	Aparat w formie laptopa z dwoma dotykowymi ekranami. Wyświetlacz o przekątnej min. 13,5 cala oraz panel sterujący o przekątnej min. 10 cali. Obydwa wyświetlacze hermetycznie zamknięte, umożliwiające szybką dezynfekcję. Blokada ekranów na czas czyszczenia jednym przyciskiem (brak ograniczenia czasowego).
	Wymagany
	

	7. 
	Wszystkie funkcje sterowane za pomocą dotyku.
	Wymagany
	

	8. 
	Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w zakresie od 0 do 140 stopni
	Wymagany
	

	9. 
	Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego nie większa niż 6 kg
	Wymagany
	

	10. 
	Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej min. 4 h.
	Wymagany
	

	11. 
	Dioda oraz wyświetlacz sygnalizujący stan naładowania baterii dostępny po zamknięciu urządzenia. Wyświetlacz pokazujący dokładny czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.
	Wymagany
	

	12. 
	Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nieprzekraczający 20 sekund
	Wymagany
	

	13. 
	Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby do 2 sekund
	Wymagany
	

	14. 
	Rozdzielczość wyświetlacza min. 1920 × 1280, proporcje 3:2
	Wymagany
	

	15. 
	Dynamika systemu min. 180 dB
	Wymagany
	

	16. 
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej
	Wymagany
	

	17. 
	Obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach
	Wymagany
	

	18. 
	Obrazowanie harmoniczne THI
	Wymagany
	

	19. 
	Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego
	Wymagany
	

	20. 
	Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne
	Wymagany
	

	21. 
	Obrazowanie Duplex oraz Triplex
	Wymagany
	

	22. 
	Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy
	Wymagany
	

	23. 
	Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami
	Wymagany
	

	24. 
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), min. 10 sekund
	Wymagany
	

	25. 
	Funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku
	Wymagany
	

	26. 
	Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia
	Wymagany
	

	27. 
	Tryb 2D (B-mode)
- maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm
- możliwość powiększania obrazu 
	Wymagany
	

	28. 
	Tryb M-mode
	Wymagany
	

	29. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów
	Wymagany
	

	30. 
	Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD)
	Wymagany
	

	31. 
	Tryb Dopplera Tkankowego
	Wymagany
	

	32. 
	Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG
	Wymagany
	

	33. 
	Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy
	Wymagany
	

	
	Głowice
	
	

	34. 
	Wszystkie głowice odporne na upadki (z wysokości min. 100 cm), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta 
	Wymagany
	

	35. 
	Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, badań naczyniowych i małych narządów, płuc
	Wymagany
	

	36. 
	Minimalny zakres częstotliwości 4-15 MHz
	Wymagany
	

	37. 
	Szerokość czoła głowicy min. 50 mm
	Wymagany
	

	38. 
	Głębokość obrazowania min. 6 cm
	Wymagany
	

	39. 
	Ilość elementów głowicy min. 256
	Wymagany
	

	40. 
	Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej
	Wymagany
	

	41. 
	Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, struktur powierzchniowych, naczyń
	Wymagany
	

	42. 
	Minimalny zakres częstotliwości 5-19 MHz
	Wymagany
	

	43. 
	Szerokość czoła głowicy max. 20 mm
	Wymagany
	

	44. 
	Głębokość obrazowania min. 6 cm
	Wymagany
	

	45. 
	Ilość elementów głowicy min. 128
	Wymagany
	

	46. 
	Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej
	Wymagany
	

	47. 
	Głowica konweksowa do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych, płuc oraz mięśniowo-szkieletowych
	Wymagany
	

	48. 
	Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz
	Wymagany
	

	49. 
	Głębokość obrazowania min. 30 cm
	Wymagany
	

	50. 
	Szerokość czoła głowicy konweksowej min. 60 mm
	Wymagany
	

	51. 
	Ilość elementów min. 128
	Wymagany
	

	52. 
	Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej
	Wymagany
	

	53. 
	Archiwizacja
	Wymagany
	

	54. 
	Archiwizacja raportów z badań
	Wymagany
	

	55. 
	Porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 sztuki.
	Wymagany
	

	56. 
	Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi.
Wbudowany moduł DICOM
	Wymagany
	

	57. 
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych
	Wymagany
	

	58. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji
	Wymagany
	

	59. 
	Gwarancja na oferowane produkty min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu”
	Wymagany
	





Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne wyszczególnione w powyższej tabeli.
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